Приложение № 5

МЕТОДИКА за оценка за позиция 1. Трансмисионен електронен микроскоп - 1 бр.

1.1. На оценка подлежи всяко предложение, отговарящо или надхвърлящо минималните изисквания на възложителя.

1.2. Критерият за оценка по позицията е „оптимално съотношение качество цена“.

1.3. Участниците се класират по низходящ ред, като участникът получил най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо място по съответната обособена позиция.

1.4. Офертите на участниците се оценяват по следните критерии:

Показател 1.  ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА O1 – тежест 30%

О1 = Нц х 30

Нц = Сmin/Cn , където

Нц - нормирана цена

Сmin - най-ниската цена, предложена от участник в търга

Cn - предложена цена на n-тата оферта

Максимален брой точки за О1 = 30

Показател 2.  ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ	O2 -– тежест 60%

O2= T1+T2+T3+Т4+Т5+Т6+Т7+Т8+Т9+Т10+Т11, които  са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с точки от 0 до 60

Максимален брой точки за O2= 60

Технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка:

| No | Параметър | Описание | Точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Възможност за наблюдение на образеца на екран с камера със скорост на подаване на кадри на камерата за наблюдение на образеца ≥ 30 fps, напълно интегрирана в дизайна на ТЕМ (без използване на бинокуляр) и с неговия операционен софтуер, в допълнение към основната камера | Да | 5 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т2 | Възможност за автоматично софтуерно превключване към режими на висока разделителна способност и/или висок контраст, без необходимост от допълнителни механични намеси. | Да | 5 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т3 | CMOS камерата да може да се управлява със софтуера на TEM, без необходимост от допълнителен компютър или софтуер. | Да | 5 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т4 | Възможност за наблюдение на мрежичката на образеца 3mm (диаметър), без да е необходима ръчна корекция на Z позицията. | Да | 5 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т5 | Възможност за автоматично движение на държачите, така че да могат да се преместят в същото положение на предварително запазено изображение. | Да | 5 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т6 | Възможност за едновременно получаване на изображения с BF/DF детектори на STEM. | Да | 5 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т7 | Държач за криогенна трансмисионна електронна микроскопия (крио-ТЕМ), снабден със станция за крио-трансфер и помпа за поддържане на вакуума на държача. | Да | 10 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т8 | Височина на микроскопа H<200cm за по-лесна поддръжка | Да | 5 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т9 | Възможност за поставяне на един общ капак върху повече от един образец за лесна употреба. | Да | 5 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т10 | TEM държателя заедно с образците да може да се поставя в устройството за почистване на образци | Да | 5 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т11 | Апаратът да е снабден с отделно устройство за почистване на образците с UV излъчване | Да | 5 точки |
|  |  | Не | не получава точки |

Показател 3 - Условия на гаранционно обслужване О3 – тежест 10%

О3 =  T1+T2 които са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с точки от 0 до 10

- “0,10” е относителното тегло на показателя.

- Максимален брой точки за O3 =  10

| Условия на гаранционно обслужване | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| T1. Време за реакция | От 24 до 48 часа | 5 точки |
|  | Над 48 часа | не получава точки |
| T2. Време за отстраняване на повредата (след регистрирането й), ако не се изисква поръчка на части | до 72 часа | 5 точки |
|  | Над 72 часа | не получава точки |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Класирането на офертите се  извършва на база комплексната оценка по критерий „оптимално съотношение качество цена”, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА - КО

Комплексната оценка за всеки участник се получава като сбор от оценките О1, О2 и О3 на неговата оферта:

КО = О1+ О2+О3

Максимален брой точки за КO = 100

МЕТОДИКА за оценка за позиция 2. Конфокален лазерен сканиращ микроскоп - 1 бр.

1.1. На оценка подлежи всяко предложение, отговарящо или надхвърлящо минималните изисквания на възложителя.

1.2. Критерият за оценка  по позицията  е „оптимално съотношение качество цена“.

1.3. Участниците се класират по низходящ ред, като участникът получил най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо място по съответната обособена позиция.

1.4. Офертите на участниците се оценяват по следните критерии:

Показател 1.  ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА O1 – тежест 30%

О1 = Нц х 30

Нц = Сmin/Cn , където

Нц - нормирана цена

Сmin - най-ниската цена, предложена от участник в търга

Cn - предложена цена на n-тата оферта

Максимален брой точки за О1 = 30

Показател 2.  ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ	O2 - тежест 60%

O2= T1+T2+T3+Т4+Т5+Т6+Т7+Т8, които  са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с точки от 0 до 60

Максимален брой точки за O2= 60

Технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка:

| No | Параметър | Описание | Точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Моторизиран револвер за минимум седем обектива със скорост на движение ≥3 mm/sec. | Да | 6 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т2 | Наличие на обемно-фазова холографска предавателна решетка. | Да | 7 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т3 | Наличие на широколентовата оптична система за въвеждане на лазерни лъчи, от близки ултра-виолетови до далечни червени вълни (в диапазон от 400 до 650nm) през едно влакно в един лазерен порт при лазерно-сканиращата глава. | Да | 7 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т4 | Да поддържа повече от един измерни сканиращи режими. | Един измерен сканиращ режим. | не получава точки |
|  |  | Един до три-измерни сканиращи режими. | 3 точки |
|  |  | Един до пет-измерни сканиращи режими. | 6 точки |
| Т5 | Времето за сканиране на един пиксел при разделителна способност 512 x 512 пиксела да бъде максимум 1000µs. | Да | 6 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т6 | Да позволява автоматично регулиране на точковия отвор на лъча със стъпка от ≤1 µm в целия диапазон от 50 до 800 µm. | Да | 7 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т7 | Системата да позволява едновременно заснемане на мининмум четири флуоресцентни сигнала с разделителна способност мин. 120 nm, чрез подходящо комбиниране на обективи, числена апертура, възбуждаща и излъчена дължина на вълната. | Да | 14 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т8 | Разширени инструменти за изображение включващи филтри за подобряване на изображението, геометрия на изображението, многоизмерна обработка и измервания. | Да | 7 точки |
|  |  | Не | не получава точки |

Показател 3 - Условия на гаранционно обслужване О3 – тежест 10%

О3 =  T1+T2 които са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с точки от 0 до 10

- “0,10” е относителното тегло на показателя.

- Максимален брой точки за O3 =  10

| Условия на гаранционно обслужване | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| T1. Време за реакция | От 24 до 48 часа | 5 точки |
|  | Над 48 часа | не получава точки |
| T2. Време за отстраняване на повредата (след регистрирането й), ако не се изисква поръчка на части | до 72 часа | 5 точки |
|  | Над 72 часа | не получава точки |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория  знак след десетичната запетая.

Класирането на офертите се  извършва на база комплексната оценка по критерий „оптимално съотношение качество цена”, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА - КО

Комплексната оценка за всеки участник се получава като сбор от оценките О1, О2 и О3 на неговата оферта:

КО = О1+ О2+О3

Максимален брой точки за КO = 100

МЕТОДИКА за оценка за позиция 3. Флуоресцентен микроскоп със специализиран софтуер за ФЛУОРЕСЦЕНТНА ИН СИТУ ХИБРИДИЗАЦИЯ (FISH) - 1 бр.

1.1. На оценка подлежи всяко предложение, отговарящо или надхвърлящо минималните изисквания на възложителя.

1.2. Критерият за оценка  по позицията  е „оптимално съотношение качество цена“.

1.3. Участниците се класират по низходящ ред, като участникът получил най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо място по съответната обособена позиция.

1.4. Офертите на участниците се оценяват по следните критерии:

Показател 1.  ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА O1 – тежест 30%

О1 = Нц х 30

Нц = Сmin/Cn , където

Нц - нормирана цена

Сmin - най-ниската цена, предложена от участник в търга

Cn - предложена цена на n-тата оферта

Максимален брой точки за О1 = 30

Показател 2.  ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ	O2 -– тежест 60%

O2= T1+T2+T3+Т4+Т5+Т6, които  са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с точки от 0 до 60

Максимален брой точки за O2= 60

Технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка:

| No | Параметър | Описание | Точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Да притежава вградена функция за предварително индивидуално програмиране от оператора на интензитета на светлината. | Да | 10 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т2 | Да има бутон за промяна на интензитета на осветлението | Да | 10 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т3 | Флуоресцентната приставка да има револвер с минимум осем позиции за филтърни кубове със затвор и смяна на кубовете без инструменти | Да | 10 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т4 | Центрируем стопер на апертурата (отвора, диафрагмата) и на полето. | Да | 10 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т5 | Време за експозиция на цифровата камера - от задължително минимално време за експозиция макс. 25 μs до максимално време за експозиция мин. 5 sec | Да | 10 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т6 | Размерът на пиксела на цифровата камера да е максимум 6.45 μm x 6.45 μm | Да | 10 точки |
|  |  | Не | не получава точки |

Показател 3 - Условия на гаранционно обслужване О3 – тежест 10%

О3 =  T1+T2 които са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с точки от 0 до 10

- “0,10” е относителното тегло на показателя.

- Максимален брой точки за O3 =  10

| Условия на гаранционно обслужване | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| T1. Време за реакция | От 24 до 48 часа | 5 точки |
|  | Над 48 часа | не получава точки |
| T2. Време за отстраняване на повредата (след регистрирането й), ако не се изисква поръчка на части | до 72 часа | 5 точки |
|  | Над 72 часа | не получава точки |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория  знак след десетичната запетая.

Класирането на офертите се  извършва на база комплексната оценка по критерий „оптимално съотношение качество цена”, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА - КО

Комплексната оценка за всеки участник се получава като сбор от оценките О1, О2 и О3 на неговата оферта:

КО = О1+ О2+О3

МЕТОДИКА за оценка за позиция 4. Ултрамикротом за пробоподготовка на електронна микроскопия - 1 бр.

1.1. На оценка подлежи всяко предложение, отговарящо или надхвърлящо минималните изисквания на възложителя.

1.2. Критерият за оценка  по позицията  е „оптимално съотношение качество цена“.

1.3. Участниците се класират по низходящ ред, като участникът получил най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо място по съответната обособена позиция.

1.4. Офертите на участниците се оценяват по следните критерии:

Показател 1.  ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА O1 – тежест 30%

О1 = Нц х 30

Нц = Сmin/Cn , където

Нц - нормирана цена

Сmin - най-ниската цена, предложена от участник в търга

Cn - предложена цена на n-тата оферта

Максимален брой точки за О1 = 30

Показател 2.  ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ	O2 – тежест 60%

O2= T1+T2+T3+Т4+Т5, които  са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с точки от 0 до 60

Максимален брой точки за O2= 60

Технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка:

| No | Параметър | Описание | Точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Възможност за настройка на минимална дебелина на среза <5nm | Да | 12 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т2 | Възможност за увеличение на стерео микроскопа >45х | Да | 12 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т3 | Възможност за регулирана скорост на рязане >80 mm/sec | Да | 12 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т4 | Дължина на режещата повърхност на диамантения нож >2.5 mm | Да | 12 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т5 | Възможност за изработка на стъклени ножове с широчина 10 mm | Да | 12 точки |
|  |  | Не | не получава точки |

Показател 3 - Условия на гаранционно обслужване О3 – тежест 10%

О3 =  T1+T2 които са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с точки от 0 до 10

- “0,10” е относителното тегло на показателя.

- Максимален брой точки за O3 =  10

| Условия на гаранционно обслужване | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| T1. Време за реакция | От 24 до 48 часа | 5 точки |
|  | Над 48 часа | не получава точки |
| T2. Време за отстраняване на повредата (след регистрирането й), ако не се изисква поръчка на части | до 72 часа | 5 точки |
|  | Над 72 часа | не получава точки |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория  знак след десетичната запетая.

Класирането на офертите се  извършва на база комплексната оценка по критерий „оптимално съотношение качество цена”, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА - КО

Комплексната оценка за всеки участник се получава като сбор от оценките О1, О2 и О3 на неговата оферта:

КО = О1+ О2+О3

Максимален брой точки за КO = 100