|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИНИСТЕРСТВО HA ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**  **НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР  ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ**  **КОЛАБОРИРАЩ ЦЕНТЪР HA СЗО**  **София 1504, Бул. Янко Сакъзов 26**  ДИРЕКТОР: 02/ 944 28 75;director@ncipd.org  ЦЕНТРАЛА: 02/ 944 69 99  ФАКС: 02/ 943 30 75 | bust  Oснован 1881 Founded  [**www.ncipd.org**](http://www.ncipd.org) | **MINISTRY OF HEALTH**  **NATIONAL CENTRE**  **OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES**  **WHO COLLABORATING CENTRE**  **BULGARIA, 1504 Sofia, 26 Yanko Sakazov Blvd.**  DIRECTOR: +359 2 944 28 75; [director@ncipd.org](mailto:petrunov@ncipd.org)  TELEPHONE EXCHANGE: +359 2 944 69 99  FAX: +359 2 943 30 75 |

Р Е Ш Е Н И Е

№ 12/06.11.2015 г.

за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи и апаратура за вирусологична диагностика, за изпълнение на задачи, възложени с цел опазване на общественото здраве и недопускане на внос на полиомиелит при наблюдавания увеличен миграционен натиск“, съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение № 8 от 11.08.2015г.

На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 и т.5, чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП и отразени резултати в протоколи: Протокол № 1 с дата на съставяне 10.09.2015 г. , Протокол № 1а с дата на съставяне 23.09.2015 г., Протокол № 2 с дата на съставяне 20.10.2015 г.., Протокол № 2а с дата на съставяне 29.10.2015 г., Протокол № 3 с дата на съставяне 05.11.2015 г. с Приложение № 1 и Протокол №3а с дата на съставяне 05.11.2015 г. на комисията, назначена със Заповед № 319/09.09.2015 г. на директора на НЦЗПБ за провеждане на открита процедура по ЗОП „Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи и апаратура за вирусологична диагностика, за изпълнение на задачи, възложени с цел опазване на общественото здраве и недопускане на внос на полиомиелит при наблюдавания увеличен миграционен натиск“, съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение № 8 от 11.08.2015г.

О Б Я В Я В А М:

**I. Класираните участници по критерий „най-ниска“ предложена цена, както следва:**

**1. По обособена позиция № 1.**

На първо място - Биомед фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 677.57 лева без вкл. ДДС.

**2. По обособена позиция № 2.**

На първо място - Биомед фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 677.57 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 810.24 лева без вкл. ДДС.

**3. По обособена позиция № 3.**

На първо място - Биомед фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 338.78 лева без вкл. ДДС.

**4. По обособена позиция № 4.**

На първо място - Биомед фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 338.78 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 405.12 лева без вкл. ДДС.

**5. По обособена позиция № 5.**

На първо място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 3857 лева без вкл. ДДС.

**6. По обособена позиция № 6.**

На първо място - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 300 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 400 лева без вкл. ДДС.

На трето място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 610 лева без вкл. ДДС.

На четвърто място - Фот ООД с предлагана цена в размер на 3900 лева без вкл. ДДС.

**7. По обособена позиция № 7.**

На първо място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 3046 лева без вкл. ДДС.

1. **По обособена позиция № 8.**

На първо място - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД, Биомед фючар ЕООД и Данс фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 2200 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 2445 лева без вкл. ДДС.

**9. По обособена позиция № 9.**

На първо място - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 350 лева без вкл. ДДС.

**10. По обособена позиция № 10.**

На първо място - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 820 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Данс фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 920 лева без вкл. ДДС.

На трето място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 960 лева без вкл. ДДС.

На четвърто място - Фот ООД с предлагана цена в размер на 1680 лева без вкл. ДДС.

**11. По обособена позиция № 11.**

На първо място - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 750 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Данс фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 990 лева без вкл. ДДС.

**12. По обособена позиция № 12.**

На първо място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 400 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 430.7 лева без вкл. ДДС.

На трето място - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 497 лева без вкл. ДДС.

**13. По обособена позиция № 13.**

На първо място - Фот ООД с предлагана цена в размер на 948 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 1023.12 лева без вкл. ДДС.

**14. По обособена позиция № 14.**

На първо място - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 9890 лева без вкл. ДДС.

**15. По обособена позиция № 15.**

На първо място - Фот ООД с предлагана цена в размер на 42.33 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 58.1 лева без вкл. ДДС.

На трето място - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 62.25 лева без вкл. ДДС.

**16. По обособена позиция № 16.**

На първо място - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 1344 лева без вкл. ДДС.

**17. По обособена позиция № 17.**

На първо място - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 12600 лева без вкл. ДДС.

**18. По обособена позиция № 18.**

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 6725.78 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Фот ООД с предлагана цена в размер на 8357 лева без вкл. ДДС.

**19. По обособена позиция № 19.**

На първо място - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 510 лева без вкл. ДДС.

**20. По обособена позиция № 20.**

На първо място - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 85 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Фот ООД с предлагана цена в размер на 90 лева без вкл. ДДС.

**21. По обособена позиция № 21.**

На първо място - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 23 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Фот ООД с предлагана цена в размер на 47.5 лева без вкл. ДДС.

**22. По обособена позиция № 22.**

На първо място - Фот ООД с предлагана цена в размер на 2608 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 2971 лева без вкл. ДДС. На трето място - Данс фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 6905.8 лева без вкл. ДДС.

**23. По обособена позиция № 23.**

На първо място - Данс фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 1027.2 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Биомед фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 1108.8 лева без вкл. ДДС.

На трето място - Фот ООД с предлагана цена в размер на 1165.44 лева без вкл. ДДС.

На четвърто място - Савимед ЕООД с предлагана цена в размер на 1185.6 лева без вкл. ДДС.

На пето място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 1307.52 лева без вкл. ДДС.

На шесто място - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 1497.6 лева без вкл. ДДС.

На седмо място - ЕЛПАК Лизинг ЕООД с предлагана цена в размер на 4565 лева без вкл. ДДС.

**24. По обособена позиция № 24.**

На първо място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 1887.5 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Фот ООД с предлагана цена в размер на 1915 лева без вкл. ДДС.

На трето място - Биомед фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 2095 лева без вкл. ДДС.

На четвърто място - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 2315 лева без вкл. ДДС.

**25. По обособена позиция № 25.**

На първо място - Фот ООД с предлагана цена в размер на 26 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 36 лева без вкл. ДДС.

На трето място - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 56 лева без вкл. ДДС.

**26. По обособена позиция № 26.**

На първо място - Химтекс ООД и Биомед фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 540 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Фот ООД с предлагана цена в размер на 583.2 лева без вкл. ДДС.

**27. По обособена позиция № 29.**

На първо място - Фот ООД с предлагана цена в размер на 2925.4 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 4294 лева без вкл. ДДС. На трето място - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 5444 лева без вкл. ДДС.

На четвърто място - Лабимекс ООД с предлагана цена в размер на 7484 лева без вкл. ДДС.

На пето място - ЕЛПАК Лизинг ЕООД с предлагана цена в размер на 8910 лева без вкл. ДДС.

**28. По обособена позиция № 30.**

На първо място - Фот ООД с предлагана цена в размер на 1798 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 2061.84 лева без вкл. ДДС.

На трето място - Данс фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 7259.6 лева без вкл. ДДС.

**29. По обособена позиция № 31.**

На първо място - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 5850 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Лабимекс ООД с предлагана цена в размер на 5960 лева без вкл. ДДС.

**30. По обособена позиция № 32.**

На първо място - АСМ2 ЕООД с предлагана цена в размер на 16856 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 17725 лева без вкл. ДДС.

На трето място - Биомед фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 19998 лева без вкл. ДДС.

**31. По обособена позиция № 33.**

На първо място - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 8801.25 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 12515 лева без вкл. ДДС.

**32. По обособена позиция № 34.**

На първо място - Биомед фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 1280 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 1517.15 лева без вкл. ДДС.

На трето място - Данс фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 1745.67 лева без вкл. ДДС.

**33. По обособена позиция № 35.**

На първо място - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 6053.3 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 6725.9 лева без вкл. ДДС.

**34. По обособена позиция № 36.**

На първо място - Лабимекс ООД с предлагана цена в размер на 1336 лева без вкл. ДДС.

**35. По обособена позиция № 37.**

На първо място - Фот ООД с предлагана цена в размер на 1250 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 1515.57 лева без вкл. ДДС.

На трето място - Лабимекс ООД с предлагана цена в размер на 1570 лева без вкл. ДДС.

**36. По обособена позиция № 38.**

На първо място - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 25124 лева без вкл. ДДС.

**37. По обособена позиция № 39.**

На първо място - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 6600 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Биомед фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 7160 лева без вкл. ДДС.

На трето място - Данс фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 7716.88 лева без вкл. ДДС.

На четвърто място - Лабимекс ООД с предлагана цена в размер на 8720 лева без вкл. ДДС.

На пето място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 13574 лева без вкл. ДДС**.**

**38. По обособена позиция № 40.**

На първо място - Лабимекс ООД с предлагана цена в размер на 390 лева без вкл. ДДС. Н

На второ място - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 449.75 лева без вкл. ДДС.

На трето място - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 2700 лева без вкл. ДДС.

**39. По обособена позиция № 41.**

На първо място - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 5190 лева без вкл. ДДС.

**40. По обособена позиция № 42.**

На първо място - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 2388 лева без вкл. ДДС.

На второ място - Данс фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 3051.76 лева без вкл. ДДС.

На трето място - Лабимекс ООД с предлагана цена в размер на 3500 лева без вкл. ДДС.

**II. Определеният за изпълнител участник, класиран на първо място по критерий „най-ниска“ предложена цена по отделните обособени позиции, както следва:**

1. **По обособена позиция № 1 –** Биомед фючар ЕООД
2. **По обособена позиция № 2** - Биомед фючар ЕООД
3. **По обособена позиция № 3** - Биомед фючар ЕООД
4. **По обособена позиция № 4** - Биомед фючар ЕООД

**5. По обособена позиция № 5** - Антисел България ООД

**6. По обособена позиция № 6** - Биосистеми ООД

**7. По обособена позиция № 7** - Антисел България ООД

**8. По обособена позиция № 8** – Данс фарма ЕООДна основание чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП

**9. По обособена позиция № 9** - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД

**10. По обособена позиция № 10** - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД

**11. По обособена позиция № 11** - Аквахим АД

**12. По обособена позиция № 12** – Ай Ви Ди България ООД

**13. По обособена позиция № 13** - Фот ООД

**14. По обособена позиция № 14 -** Аквахим АД

**15. По обособена позиция № 15** - Фот ООД

**16. По обособена позиция № 16**- Аквахим АД

**17. По обособена позиция № 17** - Аквахим АД

**18. По обособена позиция № 18** - Ридаком ЕООД

**19. По обособена позиция № 19** - Химтекс ООД

**20. По обособена позиция № 20 -** Химтекс ООД

**21. По обособена позиция № 21 -** Химтекс ООД

**22. По обособена позиция № 22** - Фот ООД

**23. По обособена позиция № 23** – Данс фарма ЕООД

1. **По обособена позиция № 24** - Ай Ви Ди България ООД

**25. По обособена позиция № 25** - Фот ООД

**26. По обособена позиция № 26** - „Биомед Фючар” ЕООД на основание чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП

**27. По обособена позиция № 29** - Фот ООД

**28. По обособена позиция № 30** – Фот ООД

**29. По обособена позиция № 31** - Биосистеми ООД

**30. По обособена позиция № 32** – АСМ2 ЕООД

**31. По обособена позиция № 33** - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД

**32. По обособена позиция № 34** - Биомед фючар ЕООД

**33. По обособена позиция № 35** - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД

**34. По обособена позиция № 36 –** Лабимекс ООД

**35. По обособена позиция № 37** – Фот ООД

**36. По обособена позиция № 38**- Аквахим АД

**37. По обособена позиция № 39** - Биосистеми ООД

**38. По обособена позиция № 40** - Лабимекс ООД

**39. По обособена позиция № 41** - Амкахим АД

**40. По обособена позиция № 42 -** Биосистеми ООД

**III. Отстранените участници:**

1. **„Химтекс“ ООД**

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция, се отстранява „Химтекс“ ООД по позиции 18 и 42 със следните мотиви:

1.По позиция 18

18.1 Изискването на Възложителя е: Фетален телешки серум - топлинно инактивиран, подходящ за продължително клетъчно култивиране опаковка до 500мл, а от представения от участника каталог е видно, че оферирания продукт не е топлинно инактивиран и не отговаря на изискванията на възложителя.

18.2. Изискването на Възложителя е: Среда DMEM (Dulbecco modified Minimum Essential Medium) на основата на Earl's salt, с L-глутамин, с NEAA и HEPES, без натриев бикарбонат, тествана за клетъчни култури, течна, стерилна, опаковка от 1л., а от представения от участника каталог е видно, че оферирания продукт е без пируват , но не е предоствавена информация за липсата на бикарбонат и следователно не отговаря на изискванията на възложителя.

18.3. Изискването на Възложителя е: Среда MEM (Minimum Essential Medium) на основата на Earl's salt, с L-глутамин, с NEAA и HEPES, без натриев бикарбонат, тествана за клетъчни култури, течна, стерилна, опаковка от 1 л., а от представения от участника каталог е видно, че участника предлага опаковка от 10 л. и не отговаря на изискванията на възложителя.

18.4. Изискването на Възложителя е: Трипсин-версен разтвор, съдържание на трипсин 0.12% и на EDTA 0.02%, без фенол-ред, разтворен в Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline, течен, стерилен, подходящ за работа с клетъчни култури, опаковка до 500мл., а от представения от участника каталог е видно, че оферирания продукт е с по-малка концентрация на трипсина и не отговаря на изискванията на възложителя

2. По позиция 42:

42.1 Изискването на Възложителя е: Вариабилна автоматична 8-канална пипета- обеми 10–100 μl, Напълно автоклавируема. с макс. стъпка 0,1µl, а от представения от участника каталог е видно, че стъпката на нагласяне на пипетата е 0,2 µl и не отговаря на изискванията на възложителя.

42.2 Изискването на Възложителя е: Вариабилна автоматична 8-канална пипета- обеми 30–300 μl; Напълно автоклавируема. с макс. стъпка 0,2 µl; а от представения от участника каталог е видно, че стъпката на нагласяне на пипетата е 0,5 µl и не отговаря на изискванията на възложителя.

1. **„Антисел България ООД”**

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция, се отстранява „Антисел България ООД” по позиции 33 и 42, със следните мотиви:

1.По позиция 33- изискването на Възложителя е: Апарат за полимеразна верижна реакция, термоблокът да бъде с минимален капацитет: 96 бр. ямки за 0.2 ml PCR епруветки, тип на блока: Пелтие или еквивалентен, температурен обхват на термоблока да е минимум 4.0°С и максимум 105°С, температурен обхват за нагряване на капака да е минимум 40°С и максимум 120°С, да може да се осъществява регулиране нарастването на температурата в диапазона - 0.1 до 3 °C/sec или по-широк, максималните скорост на загряване и охлаждане да бъдат минимум 5.0°C/sec, максимално отклонение на температурната еднаквост на блока да бъде ±0.2˚С (до 72˚С) или по-малко, максимално отклонение в точността на поддържаната температура на термоблока да бъде ±0.1˚С или по-малко, температурният обхват на градиента да бъде 35°С-105°С или по-широк. От представения от участника каталог става ясно, че участника предлага обхват на термоблока минимум 4.0°С и максимум 100°С, макс. скорост на загряване и охлаждане минимум 3.9°C/sec., максимално отклонение в точността на поддържаната температура на термоблока ±0.5˚С, максимално отклонение на температурната еднаквост на блока ±0.25˚С (до 53˚С).

2.По позиция 42

42.1 - изискването на Възложителя е Вариабилна автоматична 8-канална пипета- обеми 10–100 ul, макс. стъпка 0,1μl, а от представения от участника каталог става ясно, че предлаганата стъпка е 0,2μl.

42.2 – изискването на Възложителя е: Вариабилна автоматична 8-канална пипета- обеми 30–300 μl, макс. стъпка 0,1μl, а от представения от участника каталог става ясно, че предлаганата стъпка е 0,2μl.

**3. „Ридаком“ЕООД** На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция, се отстранява „Ридаком“ЕООД по позиции 1, 3, 10, 31 и 33 със следните мотиви:

1. По позиции 1, 3 и 10 участникът не е представил каталог на фирмата производител с каталожни номера, каквото е изискването на възложителя, заложено в обявлението и документацията.

2. По позиция 31 - в поисканите и представени от участника обяснения, същия заявява, че оферирания от него продукт не отговаря на изискванията на възложителя, а именно:

Изискването на възложителя е : Апарат за полимеразна верижна реакция, термоблокът да бъде с минимален капацитет: 96 бр. ямки за 0.2 ml PCR епруветки, тип на блока: Пелтие или еквивалентен, температурен обхват на термоблока да е минимум 4.0°С и максимум 105°С, температурен обхват за нагряване на капака да е минимум 40°С и максимум 120°С, да може да се осъществява регулиране нарастването на температурата в диапазона – 0.1 до 3 °C/sec или по-широк, максималните скорост на загряване и охлаждане да бъдат минимум 5.0°C/sec, максимално отклонение на температурната еднаквост на блока да бъде ±0.2˚С (до 72˚С) или по-малко, максимално отклонение в точността на поддържаната температура на термоблока да бъде ±0.1˚С или по-малко, температурният обхват на градиента да бъде 35°С-105°С или по-широк, а от представения от участника каталог е видно, че се оферира апарат с : температурен обхват на термоблока минимум 0°С и максимум 99.9°С, температурен обхват за нагряване на капака минимум 20°С и максимум 110°С, регулирането на нарастването на температурата е в диапазон – 0.1 до 2.5 °C/sec, максималната скорост на загряване и охлаждане е съответно 4.0°C/sec и 3.0°C/sec, максималното отклонение на температурната еднаквост на блока е ±0.3˚С (до 72˚С), максималното отклонение в точността на поддържаната температура на термоблока е ±0.2˚С и температурният обхват на градиента е 30°С-99.9°С.

3. По позиция 33 - в поисканите и представени от участника обяснения, същия заявява, че оферирания от него продукт не отговаря на изискванията на възложителя, а именно: Изискването на възложителя е : Апарат за полимеразна верижна реакция, термоблокът да бъде с минимален капацитет: 96 бр. ямки за 0.2 ml PCR епруветки, тип на блока: Пелтие или еквивалентен, температурен обхват на термоблока да е минимум 4.0°С и максимум 105°С, температурен обхват за нагряване на капака да е минимум 40°С и максимум 120°С, да може да се осъществява регулиране нарастването на температурата в диапазона – 0.1 до 3 °C/sec или по-широк, максималните скорост на загряване и охлаждане да бъдат минимум 5.0°C/sec, максимално отклонение на температурната еднаквост на блока да бъде ±0.2˚С (до 72˚С) или по-малко, максимално отклонение в точността на поддържаната температура на термоблока да бъде ±0.1˚С или по-малко, температурният обхват на градиента да бъде 35°С-105°С или по-широк. От представения от участника каталог е видно, че участника предлага апарат с: температурен обхват на термоблока минимум 0°С и максимум 99.9°С, температурен обхват за нагряване на капака минимум 20°С и максимум 110°С, регулирането на нарастването на температурата е в диапазон – 0.1 до 2.5 °C/sec, максималната скорост на загряване и охлаждане е съответно 4.0°C/sec и 3.0°C/sec, максималното отклонение на температурната еднаквост на блока е ±0.3˚С (до 72˚С), максималното отклонение в точността на поддържаната температура на термоблока е ±0.2˚С и температурният обхват на градиента е 30°С-99.9°С.

**4. „Ай Ви Ди България” ООД**

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция, се отстранява „Ай Ви Ди България” ООД по позиции 6, 7, 8 и 11, със следните мотиви:

1.По позиция 6: изискването на Възложителя е: Обратна транскриптаза за RT-PCR, окомплектовката да съдържа буфер, дититреитол (DTT), оптимална температура за работа 50°С; полуживот мин. 220мин на 50°С, възможност за изграждане на cDNA фрагменти до 12 кб, намалена RNaseH активност, опаковка до10000 единици, концентрация до 200 единици на микролитър, а от представения от участника каталог е видно, че предлагания продукт не амплифицира фрагменти до 12 кб .

2.По позиция 7: в представените обяснения участникът заявява, че оферирания от него продукт не отговаря на изискванията на възложителя, а именно:

7.1 – Ензим обратна транскриптаза тип M-MLV, в допълнение с 5х буфер и 100mM DTT; оптимална температура за работа на 37 °С; опаковка от 40000 единици; концентрация 200 единици на микролитър; за 200 реакции. От представения от участника каталог е видно, че в оферирания продукт липсва DTT.

7.2 –Неспецифични праймери pd(N)6 за получаване на копие от РНК в реакция обратна транскрипция - random hexamers, лиофилизирани или разтворени в концентрация не по-малка от 50 μM. От представения от участника каталог не става ясно каква е концентрацията на оферирания продукт.

3. По позиция 8: изискването на Възложителя е: Hot-start Taq полимераза за PCR; горещ старт чрез инхибиращо моноклонално антитяло; подходящ за Real-time PCR; с интактна 5' -> 3' екзонуклеазна функция, окомплектован с отделни епруветки буфер и магнезиев хлорид, а от представения от участника каталог е видно, че оферирания продукт не е окомплектован с отделни епруветки буфер и магнезиев хлорид.

4. По позиция 11: изискването на Възложителя е: Безвредно флуоресцентно багрило за визуализиране на ДНК и РНК, заместител на етидиевия бромид, за агарозни и полиакриламидни гелове, стабилно при стайна температура, максимален спектър на емитиране приблизително 600 нм, опаковка до 0,5 мл, концентрация до 10000x, а от представения от участника каталог е видно, че оферирания продукт е с максимален спектър на емитиране приблизително 500 нм.

**5. „Ес Джи Пи Био Дайнамикс“ ООД**

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция се отстранява „Ес Джи Пи Био Дайнамикс“ ООД по позиция 7, със следните мотиви:

По позиция 7

7.1 –изискването на Възложителя е: Ензим обратна транскриптаза тип M-MLV, в допълнение с 5х буфер и 100mM DTT; оптимална температура за работа на 37 °С; опаковка от 40000 единици; концентрация 200 единици на микролитър; за 200 реакции, а от представения от участника каталог е видно, че участникът предлага: 50mM DTT и оптимална температура за работа на 42 °С.

7.2 –изискването на Възложителя е: Неспецифични праймери pd(N)6 за получаване на копие от РНК в реакция обратна транскрипция - random hexamers, лиофилизирани или разтворени в концентрация не по-малка от 50 μM, а от представения от участника каталог не става ясна концентрацията и/или количеството на оферирания продукт.

**IV. Прекратяване на процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП по следните позиции:**

1.По обособена позиция № 27

2. По обособена позиция № 28

На основание чл. 73,ал. 3 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

На основание чл. 39, ал. 3 от ЗОП копие от настоящото Решение да се изпрати в тридневен срок до Агенцията по обществени поръчки и да се публикува в профила на купувача.

Настоящото решение подлежи на обжалване съгласно чл. 120 и следващи от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**/Проф. д-р Т. Кантарджиев, дмн, мзм/**