ДО

**Елта 90 М ООД**

ул. Враня №82

гр. София 1309

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **«**Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2015-2016 г**.»**, съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение № 3 от 22.04.2015г. бих искала да Ви уведомя, че на проведеното заседание на комисията, назначена със Заповед № 234 / 21.05.2015г. на директора на НЦЗПБ, се разгледа представената от Вас по процедурата техническа характеристика и се установи следното:

1. По позиция 16:

16.1., 16.2.: От представения каталог не става ясно времето за изпълнение на теста, каквото е изискването на възложителя (изпълнение в рамките на не повече от 2 часa). Също така в представения каталог не е дадена информация за дължината на вълната за отчитане, каквото е изискването на възложителя (дължина на вълната 450 nm и 620 nm).

2. По позиция 17:

17.1, 17.2.: От представения каталог не става ясно времето за изпълнение на теста, каквото е изискването на възложителя (изпълнение в рамките на не повече от 2 часa). Също така в представения каталог не е дадена информация за дължината на вълната за отчитане, каквото е изискването на възложителя (дължина на вълната 450 nm и 620 nm) и не е ясна съвместимостта с апарат LKB 5060-006, зададени в техническата характеристика.

3. По позиция 18:

18.1, 18.2.: От представения каталог не става ясно времето за изпълнение на теста, каквото е изискването на възложителя (изпълнение в рамките на не повече от 2 часa). Също така в представения каталог не е дадена информация за дължината на вълната за отчитане, каквото е изискването на възложителя (дължина на вълната 450 nm и 620 nm).

4. По позиция 19:

19.1., 19.2., 19.3., 19.4.: От представения каталог не става ясно времето за изпълнение на теста, каквото е изискването на възложителя (изпълнение в рамките на не повече от 2 часa). Също така в представения каталог не е дадена информация за дължината на вълната за отчитане, каквото е изискването на възложителя (дължина на вълната 450 nm и 620 nm).

5. По позиция 39:

39.1., 39.2., 39.3.: В представения каталог липсват каталожните номера на продуктите, посочени в техническата характеристика. Не се открива информация за броя на тестовете в една опаковка, дължината на вълната и екстинцията на контролите, зададени в техническата характеристика.

6. По позиция 44: В представения каталог липсва информация за наличието на калибратори, както е посочено в техническата характеристика.

7. По позиция 60: има разминаване между каталожния номер от техническата хорактеристика кат.№ СО3/5 и фигуриращия в каталога каталожния номер СО3/1.

8. По позиция 69: В представения каталог липсва информация дали стриповете са чупещи се, както е посочено в техническата характеристика (12 чупещи се стрипа).

9. По позиция 70: В представения каталог липсва информация дали стриповете са чупещи се, както е посочено в техническата характеристика (12 чупещи се стрипа). Също така има разминаване между заложената в техническата характеристика чувствителност на теста (чувствителност над 95%) и предложената такава в каталога, която е по-ниска.

10. По позиция 125.1: има разминаване между каталожния номер от техническата хорактеристика кат.№ 73214 и фигуриращия в каталога каталожен номер кат.№ 73524.

11. По позиция 155.3.: В представения каталог липсва информация дали полимеразата е инактивирана чрез моноклонално антитяло, каквото е изискването в техническата характеристика (полимераза за PCR; горещ старт чрез инхибиращо моноклонално антитяло).

12. По позиция 159: има разминаване между посочения в техническата характеристика спектър на емитиране (спектър на емитиране около 600 нм) и предоставената информация в каталога (спектър 537нм).

13. По позиция 175:

175.1., 175.2., 175.3., 175.4., 175.7.: В представения каталог липсва информация дали накрайника на тампона е памучен, каквото е изискването в техническата характеристик.

175.3.: В представения каталог липсва информация за размерите на продукта, както е зададено в техническата характеристика (150 на 2,5 мм).

175.7.: В представения каталог липсва информация за диаметъра на отвора на стерилните тампони, както е посочено в техническата характеристика (диаметър на отвора не по малък от 11мм).

С оглед на гореизложеното, Ви уведомявам, че в срок до 7 дни от получаване на настоящото писмо, следва да представите:

- По позиции 16.1., 16.2., 17.1, 17.2., 18.1, 18.2., 19.1., 19.2., 19.3., 19.4:, 39.1., 39.2., 39.3., 44, 69, 70, 155.3., 175.1., 175.2., 175.3., 175.4., 175.7. инструкции или спецификации на производителя, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.

- По позиции 60, 70, 125.1, 159 обяснение за констатираното разминаване между предоставените от участника техническа характеристика и каталог.

Председател на комисията:

/Таня Гюрова/